Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

- System do kompresji klatki piersiowej

| Lp. | Parametry | Parametry wymagane | Parametry oferowane wypełnia Wykonawca wraz z opisem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent / kraj | PODAĆ |  |
| 2 | Nazwa / model i typ | PODAĆ |  |
| 3 | Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji 2016 |  |  |
| Parametry ogólne: |  |  |  |
| 1 | Przenośne urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej za pomocą tłoka mechanicznego napędzanego elektrycznie | TAK, podać |  |
| 2 | Masa całkowita urządzenia gotowego do pracy, z akumulatorem i torbą transportową: maksymalnie 10 kg | TAK, podać |  |
| 3 | Tłok zakończony ssawką umożliwiający aktywną dekompresję | TAK |  |
| 4 | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą - min. klasa IP43 | TAK, podać |  |
| 5 | Urządzenie zasilane akumulatorem litowo-jonowym polimerowym, o pojemności minimum 3,0 Ah, bez efektu „pamięci”, niewymagającym procesu „rekondycjonowania” | TAK, podać |  |
| 6 | Zasilanie akumulatorowe - czas pracy na 1 akumulatorze: min. 40 minut ciągłej kompresji | TAK, podać |  |
| 7 | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności maksymalnie 4 godziny | TAK, podać |  |
| 8 | Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny moduł | TAK, podać |  |
| 9 | Zasilanie z instalacji DC 12V | TAK, podać |  |
| 10 | Temperatura pracy: min od 0 do +40ºC | TAK, podać |  |
| Kompresja: |  |  |  |
| 1 | Ilość ucisków na minutę: 100 +/- 5 % | TAK, podać |  |
| 2 | Głębokość ucisku: 4-6 cm | TAK, podać |  |
| 3 | Stosunek: kompresja/dekompresja: 50/50 +/- 5 % | TAK, podać |  |
| 4 | Dopuszczalna maksymalna szerokość klatki piersiowej pacjenta, min: 44 cm | TAK, podać |  |
| 5 | Dopuszczalna maksymalna wysokość mostka pacjenta, min: 30 cm | TAK, podać |  |
| Wyposażenie: |  |  |  |
| 1 | 1 akumulator litowo-jonowo-polimerowy | TAK |  |
| 2 | 14 zapasowych jednorazowych przyssawek | TAK |  |
| 3 | Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz | TAK |  |
| 4 | Przewód do zasilania z instalacji DC 12V | TAK |  |
| 5 | Torba lub plecak do transportu urządzenia | TAK |  |
| Warunki gwarancji |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | podać |  |
| 2 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | TAK |  |
| 4 | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK, podać |  |
| 5 | Zagwarantowanie dostępność serwisu, oprogramowania i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat od daty dostawy | TAK, podać |  |
| 6 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi | TAK |  |

# Respirator transportowy z wyposażeniem

| Lp. | # Parametry | Parametry wymagane | Parametry oferowane Wypełnia Wykonawca wraz z opisem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent/kraj | Podać: |  |
| 2 | Nazwa / Model i typ | Podać: |  |
| 3 | Respirator fabrycznie nowy, rok produkcji 2016 | TAK |  |
| 4 | Przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci od 10 kg masy ciała | TAK, podać |  |
| 5 | Urządzenie w zwartej i wytrzymałej obudowie, z możliwością zawieszenia na ramie łóżka, noszy lub na wózku medycznym, z uchwytem do przenoszenia w ręku i paskiem umożliwiającym zawieszenie na ramieniu | TAK, podać |  |
| 6 | Zestaw składa się z respiratora transportowego, butli tlenowej min 2l, reduktora, przewodu ciśnieniowego umożliwiającego podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA min 2m, kieszeni na akcesoria, maski nr 5, przewodu pacjenta, płuca testowego | TAK, podać |  |
| 7 | Możliwość zastosowania kompletu respiratora podczas transportu pacjenta ambulansem - mocowanie ścienne spełniające wymogi normy PN-EN 1789 w zakresie odpowiedniego umocowania w trakcie transportu w ambulansie – atest 10 g – załączyć do oferty | TAK, podać |  |
| 8 | Autotest poprawności działania urządzenia wykonywany po każdym uruchomieniu respiratora | TAK |  |
| 9 | Tryby wentylacji: IPPV i SIMV | TAK, podać |  |
| 10 | Funkcja inhalacji o przepływie min 0-15 l / min realizowana przy zasilaniu tlenem z butli jak i z gniazda zewnętrznego | TAK, podać |  |
| 11 | Elektronicznie kontrolowany stosunek wdechu do wydechu uwzględniający zmianę częstotliwości oddechowej przez użytkownika | TAK |  |
| 12 | Możliwość wykonania przez pacjenta oddechu spontanicznego w dowolnym momencie cyklu wentylacji | TAK |  |
| 13 | System elektroniczny zapobiegający wzbudzeniu alarmu wysokiego ciśnienia w przypadku chwilowego wzrostu ciśnienia w drogach oddechowych np. przy kaszlu pacjenta. | TAK, podać |  |
| 14 | Wyposażony w wbudowany manometr i zastawkę ciśnieniową bezpieczeństwa regulowaną płynnie w zakresie 20-60 mbar | TAK, podać |  |
| 15 | Wentylacja 100% -tlenem i mix tlenowy min. 60 % | TAK, podać |  |
| 16 | Niezależna regulacja objętości minutowej i częstotliwości oddechowej | TAK |  |
| 17 | Regulacja objętości oddechowej w zakresie min. 3-20 l/min | TAK, podać |  |
| 18 | Regulacja częstotliwości oddechowej w zakresie min. 5-40 oddechów/ min | TAK |  |
| 19 | Alarmy bezpieczeństwa - optyczne i dźwiękowe: wysokiego ciśnienia wentylacji, niskiego ciśnienia, wentylacji/rozłączenia, niskiego ciśnienia tlenu na przyłączu tlenowym, rozładowania baterii, alarm autotestu | TAK |  |
| 20 | Zasilanie bateryjne – czas pracy baterii min. 1 rok (podać) | Podać: |  |
| 21 | Bezpiecznik chroniący aparat przed wewnętrznymi spięciami | TAK |  |
| 22 | Temperatura pracy w minimalnym zakresie od: -18°C do + 50°C | TAK, podać |  |
| 23 | Waga respiratora max 1.1 kg | TAK, podać |  |
| 24 | Zasilanie w tlen o ciśnieniu od 2,7 do 6,0 bar | TAK, podać |  |
| 25 | Przewód pacjenta – silikonowy z możliwością szybkiej sterylizacji w autoklawie w temp. 134 ⁰C – 1 kpl | TAK, podać |  |
| 26 | Zawór pacjenta - z możliwością szybkiej sterylizacji w autoklawie w temp. 134 ⁰C – 1 kpl | TAK, podać |  |
| 27 | Zastawka PEEP regulowana w zakresie min. 5-20 cm H2O | TAK, podać |  |
| 28 | Ochronne opakowanie transportowe | TAK |  |
| 29 | Certyfikat – załączyć do oferty | TAK |  |
| 30 | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | TAK |  |
| 31 | Folder z dokładnymi parametrami technicznymi - załączyć | TAK |  |
| 32 | Okres gwarancji min 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 33 | Paszport techniczny i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury | TAK |  |
| 34 | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów wraz z dostawą aparatury. | TAK, podać |  |
| 35 | Częstotliwość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. | TAK, podać |  |

- Krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym

| Lp. | Parametry: | Parametry wymagane | Parametry oferowane wypełnia Wykonawca wraz z opisem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent / kraj | PODAĆ |  |
| 2 | Nazwa / Model i typ | PODAĆ |  |
| 3 | Krzesełko fabrycznie nowe, rok produkcji 2016 | TAK, PODAĆ |  |
| 4 | Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. | TAK |  |
| 5 | System płozowy do transportu pacjenta po schodach. | TAK |  |
| 6 | Siedzisko i oparcie wykonane z łatwego do mycia i dezynfekcji z twardego tworzywa odpornego na uszkodzenia. | TAK |  |
| 7 | Możliwość złożenia do transportu w ambulansie | TAK |  |
| 8 | Wysuwane uchwyty przednie blokowane w min. 3 pozycjach. | TAK |  |
| 9 | 4 koła w tym 2 obrotowe w zakresie 360° | TAK |  |
| 10 | Średnica tylnych kół min 200mm, przednich 150mm | TAK |  |
| 11 | Uchylne rączki tylne. | TAK |  |
| 12 | Wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany w min. 2 pozycjach. | TAK |  |
| 13 | Ruchoma podpórka na stopy pacjenta zapewniająca mu stabilne podparcie, uniemożliwiające ześliźnięcie się stóp pacjenta | TAK |  |
| 14 | Min. 3 pasy poprzeczne | TAK |  |
| 15 | Waga krzesełka max 15 kg | TAK |  |
| 16 | Maksymalne wymiary po złożeniu: 101 cm x 55 cm x max 29 cm | TAK |  |
| 17 | Udźwig min 200 kg | TAK |  |
| 18 | Okres gwarancji min.24 miesiące | TAK, PODAĆ |  |
| 19 | Deklaracja zgodności CE, folder– załączyć do oferty, instrukcja obsługi – przy dostawie, certyfikat zgodności z aktualną normą PN EN 1865 | TAK |  |